## Техничка спецификација
Прилог Б конкурсне документације - Техничка спецификација/Списак партија
Partija 1. Bescementna endoproteza kuka, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, visoko poliran u distalnom delu Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Legura titanijuma CCD ugao: 130-132
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije)
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 2. Bescementna endoproteza kuka, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa varijabilnim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: varijabilni, u skaldu sa offsetom
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije)
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 3. Bescementna endoproteza kuka, tip 3
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa varijabilnim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: varijabilni, u skaldu sa offsetom
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije)
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 3 (tri) dužine za veličinu 28mm, najmanje 4 (četiri) dužine za 32 mm Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Biolox delta keramika
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 4. Bescementna endoproteza kuka, tip 4
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara i sa kolarom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Čitavom dužinom stema Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom čitavom površinom stema Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: najmanje 135 stepeni za normalne kukove i manje od 130 stepeni za varusne kukove
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 5. Bescementna endoproteza kuka, tip 5
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Čitavom dužinom stema Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom čitavom površinom stema Materijal: legura titanijuma CCD ugao: najmanje 135 stepeni za normalne kukove, manje od 130 stepeni za varusne i više od 135 stepeni za valgusne kukove. Dostupan u 13 veličina
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima, sa ili bez HA Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Reverzibilno zaključavajući mehanizam inserta
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“, mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 6. Bescementna endoproteza kuka, tip 6
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, sa standardnim i ekstenzivnim offset-om Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Metafizarni Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: više od 137 stepeni
2. | Acetabulum: sa više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima , sa trabekularnom strukturom Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 46-70 mm
3 | Insert:Materijal: „highly cross-linked" UHMWPE Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm za sve veličine inserta. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4 | Glava:najmanje 6 (šest) duzina Prečnik: 32 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5 | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 7. Endoproteza kuka sa dvostrukom mobilnošću acetabuluma, tip 7
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, visoko poliran u distalnom delu Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Legura titanijuma CCD ugao: 130-132
2 | Bescementni acetabulum:Sa unutrašnjom površinom koja omogućava artikulaciju sa acetabularnim insertom Materijal: nerđajući čelik, spoljna površina presvučena HA Način fiksacije: „Press-fit“ bez dodatne fiksacije koštanim šrafovima Veličine: Prečnik od 44-64 mm
3 | Cementni acetabulum: sa unutrašnjom površinom koja omogućava artikulaciju sa acetabularnim insertom Materijal: nerđajući čelik, spoljna površina visoko polirana, sa žljebovima za fiksaciju cementom Način fiksacije: koštanim cementom Veličine: Prečnik od 44- 60 mm
4. | Insert:Mobilni artikulišući sa acetabularnom kapom i glavom Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ (standardni i sa antioxidantima) Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm
5. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 8. Bescementna endoproteza kuka, tip 8
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa standardnim i visokim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: do 130 stepeni
2. | Acetabulum: Tri grupisana otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm za veličine 44-46; 32 mm za veličine 48-50 i 36 mm za veličine veće od 52 mm. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava: najmanje 3 (tri) dužine za veličinu 28, a najmanje 4 (četiri ) za veličine 32 i 36 mm Prečnik: 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 mm Materijal: Delta keramika
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 9. Bescementna endoproteza kuka, tip 9
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa varijabilnim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: varijabilni, u skaldu sa offsetom
2. | Acetabulum:Sa 3(tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 48-68 mm Materijal: Legura titanuijuma sa fiksacionom metalnom mrežom po čitavoj površni
3. | Insert:Materijal: Biolox delta keramika Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i/ili 36 mm
4. | Glava:Materijal: Biolox delta keramika Dimenzije: 32 i/ili 36mm, konus 12/14
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 10. Bescementna endoproteza kuka, tip 10
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara i sa kolarom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Čitavom dužinom stema Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom čitavom površinom stema Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: najmanje 135 stepeni za normalne kukove i manje od 130 stepeni za varusne kukove
2. | Acetabulum: Materijal: titanijum ili legura titanijuma, 3(tri) ili više otvora ( "multihol") za dodatnu fiksaciju koštanim zavrtnjima Veličine: Prečnik od 38-72 mm
3. | Insert:Materijal: Biolox delta keramika Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 i 36mm, odnosno 28 mm za veličine manje od 50 mm
4. | Glava:najmanje 3 (tri) dužine Prečnik: 28, 32 i 36 mm Materijal: Biolox delta keramika
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 11. Hibridna endoproteza kuka, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalta hroma i molibdena CCD ugao: veći od 137
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije)
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 12. Hibridna endoproteza kuka, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, opcija standardni i lateralizovani ofset Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Završna obrada: Visoko poliran Konus vrata: 12/14 mm Materijal: Nerđajuči čelik CCD ugao: najmanje 135 stepeni za obe opcije ofseta Veličine: najmanje 10 veličina
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu.
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 13. Hibridna endoproteza kuka, tip 3
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni bez kolara, cementni Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalt hroma CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 10
2. | Acetabulum: sa više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima , sa trabekularnom strukturom Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 46-70 mm
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked" UHMWPE Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm za sve veličine inserta. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 32 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 14. Hibridna endoproteza kuka, tip 4
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački
2. | Acetabulum: Tri grupisana otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm za veličine 44-46; 32 mm za veličine 48-50 i 36 mm za veličine veće od 52 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 15. Hibridna endoproteza kuka, tip 5
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visokopoliran Materijal: Nerđajući čelik CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima, sa ili bez HA Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Reverzibilno zaključavajući mehanizam inserta
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“, mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Nerđajući čelik
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 16. Cementna endoproteza kuka, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalta hroma i molibdena CCD ugao: veći od 137 Veličine: Najmanje 6
2. | Acetabularna kapa: materijal: dugotrajni polietilen (UHMPWE ), opciono sa vitaminom E, unutrašnjeg prečnika 28, 32, 36 i 40mm Veličine: najmanje 8 u razmaku po 2mm
3. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 17. Cementna endoproteza kuka, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Anatomski levo-desni, sa kolarom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: CoCrMo CCD ugao: manji od 135 Veličine: najmanje 7
2. | Acetabulum: UHMWPE, zaključavanje glavice pri repoziciji u acetabulum („snap-fit“ efekat) Veličine: 11 (jedanaest) veličina u razmaku od po 2mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće
3. | Glava:najmanje 4 (četiri) dužine za sve dimenzije Prečnik: 32mm i/ili 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 18. Cementna endoproteza kuka, tip 3
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni bez kolara, cementni Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalt hroma CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 10
2. | Acetabulum: Materijal UHMWPE Najmanje 11 veličina u rasponu od 44 mm do 64 mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 32mm i/ili 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura kobalta i hroma ( CoCr )
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 19. Cementna endoproteza kuka, tip 4
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački
2. | Acetabulum: UHMWPE „higly cross-linked“, standardni ili sa elevacijom za prevenciju dislokacije Veličine: najmanje 10 u razmaku od po 2mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće, u skladu sa veličinama kape, a po katalogu proizvođača
3. | Glava: najmanje 4 (četiri) za sve dimenzije Prečnik: 32mm i 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura CoCrMo
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 20. Cementna endoproteza kuka, tip 5
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visokopoliran Materijal: Nerđajući čelik CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9
2. | Acetabulum: UHMWPE ili UHMWPE sa ukrštenim vezama („higly cross-linked“), unutrašnjeg dijametra 22, 28, 32, 36mm Veličina: u rasponu od 40 mm do 64 mm, sa 3mm rastućom veličinom, antiluksacioni sa inklinacijom od 20 stepeni
3. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Nerđajući čelik
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 21. Cementna endoproteza kuka, tip 6
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura čelika CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 6
2. | Acetabulum: UHMWPE Rasponu od najmanje 40 mm do 58 mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm
3. | Glava: Najmanje 5 dužina Prečnik: 28mm i 32 mm, konus 12/14 Materijal: Legura čelika ili kobalta i hroma
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 22. Parcijalna endoproteza kuka po tipu Austin Moore, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Univerzalna, po tipu Austin Moore Glave prečnika od 39 do najmanje 62мм veličine tela 2 (dve), uže i šire, za sve raspoložive veličine
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 23. Parcijalna endoproteza kuka po tipu Austin Moore, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Univerzalna, po tipu Austin Moore Dijametar glave 38mm-55mm, puna kalota, elektro polirana, materijal - nerđajući čelik i/ili legura titanijuma
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 24. Parcijalna endoproteza kuka po tipu biartikularna, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura čelika CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 9
2. | Biartikularna glava spoljna kalota sa polietilenskim umetkom i prstenom, najmanje 8 veličina 42 - 56 mm
3. | Glava: Najmanje 5 dužina vrata Prečnik: 24mm i 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura čelika
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 25. Parcijalna endoproteza kuka po tipu biartikularna, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, sa centralizerom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko polirana Materijal: Nerđajući čelik CCD ugao: 135 i više Veličine: Najmanje 6
2. | Bipolarna glava - spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 41 mm do 57 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 1 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal: CoCrMo ili "AISI" kombinovan sa polietilenom
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 28mm, konus 12/14mm Materijal: "AISI" ili CoCrMo
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 26. Parcijalna endoproteza kuka po tipu biartikularna, tip 3
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura CoCr CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 10
2. | Bipolarna glava - spoljna kalota i insert kao jedna celina, sa sistemom zakljucavanja. spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 42 mm do 62 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 2 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal CoCrMo kombinovan sa polietilenom
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 28mm, konus 12/14mm Materijal: CoCrMo
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 27. Parcijalna endoproteza kuka po tipu biartikularna, tip 4
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura čelika CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9
2. | Bipolarna glava: CoCr spoljasnji dijametar: 39-60 mm Insert: Materijal: " higly cross-linked UHMWPE" . Dimenzije: Oslanjajuća povrsina prečnika 22 i 28 mm
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 22, 28mm, konus 12/14mm Materijal: CoCr
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 28. Parcijalna endoproteza kuka po tipu biartikularna, tip 5
Pozicija | Opis
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački
2. | Bipolarna kapa i insert, unapred sastavljeni: Materijal: CoCrMo ( kapa ) i "higly cross-linked UHMWPE" debljine najmanje 5 mm ( insert ) Spoljasnji dijametar: 38-56 mm, sa povećanjem od 1mm Dimenzije: oslanjajuća povrsina prečnika 22, 26 i 28 mm, u zavisnosti od veličine kape
3. | Glava: najmanje 4 (četiri) za sve dimenzije Prečnik: 22, 26 i 28mm, konus 12/14 Materijal: Legura CoCrMo
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 29. Totalna cementna primarna i reviziona endoproteza kolena, poliaksijalna, sa zadnjom stabilizacijom (PS), povećanom stabilnošću - constrained (CCK) i rotaciona šarka (RHK), tip 1
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS, sa dubokom fleksijom („High flex“) i sa različitim (umanjenim) mediolateralnim dijametrom u odgovarajućim veličinama za pacijente sa specifičnom anatomijom femura Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 7
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 8
3. | Insert: Polietilenski, PS, za duboku fleksiju („High flex“) Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, a najmanje 6 debljina inserta
4. | Patelarno dugme: izrađeno od UHMWPE, najmanje 5 veličina
5 | Obavezene karakteristike: Femoralna komponenta: Anatomska, cementna sa ograničenjem, sa nadogradnjom stemnim produžecima različitin dimenzija i geometrije i femoralnim augmentacijama Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5
6 | Insert Polietilenski: povećane stabilnosti („constrained“) Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže
7 | Stemne ekstenzije, cementne i bescementne Oblik: prave („straight“) i ofsetne za ekscentrično pozicioniranje u kanalu Veličine:u svim dijametrima kojima proizvođač raspolaže, najmanje 7, najmanje 3 (tri) dužine u svim dijametrima
8 | Tibijalni dodaci – blok/klinasti Veličine: kojima proizvođač raspolaže
9 | Femoralni dodaci – distalni, posteriorni I anteriorni Veličine: kojima proizvođač raspolaže
10 | Dodaci za nadoknadu defekata femura i tibije od legure tantala, trabekularne strukture
11 | Obavezene karakteristike: Femoralna komponenta anatomska sa mehanizmom zglobljavanja po tipu "rotacione šarke" Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: kojima proizvođač raspolaže, najmanje 4
12 | Tibijalna komponenta: sa rotirajućom platformom sa mogućnošću nadogradnje stemnim produžecima različitin dimenzija i geometrije, i tibijalnim dodacima Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: najmanje 5
13 | Insert Polietilenski za rotacionu platformu Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže
14 | Tibijalni dodaci - blok totalni Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Mogućnost ukrštanja različitih veličina tibijalne i femoralne komponente. Mogućnost intraoperativnog prelaska na tipove proteza sa dodatnom stabilizacijom komponenti implantata (stemne ekstenzije, standardne i offsetne, cementne i bescementne za hibridno cementiranje) i endoprotetskog sistema (tip „constrained“)
Partija 30.Totalna primarna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa zadnjom stabilizacijom, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 7
2. | Tibijalna komponenta: anatomska, fiksna platforma Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6
3. | Insert: Polietilenski, PS Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 31. Totalna primarna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa zadnjom stabilizacijom, tip 3
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS Materijal: CoCrMo, opciono presvučena TiN Veličine: najmanje 7
2. | Tibijalna komponenta: Anatomska, fiksna platforma Materijal: CoCrMo, opciono presvučena TiN Veličine: najmanje 6
3. | Insert: UHMWPE Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta
4 | Patelarno dugme: izrađeno od XLPE, najmanje 4 veličine
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 32. Totalna primarna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, bez zadnje stabilizacije i sa zadnjom stabilizacijom, tip 4
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno bez zadnje stabilizacije (CR) i sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS, sa povećanom fleksijom ("high flex") Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma, sa standardnim i produženim stemom od 30мм, 75мм, 100мм i 150мм sa tibijalnim augmentima od 6 veličina i dve debljine Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 6
3. | Insert: UHMWPE & XLPE; Mogućnost korišćenja XUC-ultra-congruent inserta i kod PS i kod CR implantata Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 6 debljina inserta
4. | Patelarno dugme: UHMWPE & XLPE; Mogućnost fiksacije sa jednim krakom (prečnika 22, 25, 28 i 32мм) ili sa tri kraka (prečnika 26, 29, 32, 35, 38, 41 i 44мм).
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 33. Totalna primarna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, bez zadnje stabilizacije, tip 5
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno bez zadnje stabilizacije (CR) Femoralna komponenta: Anatomska, CR Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 6
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 6
3. | Insert: Polietilenski, CR Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje do 20 mm
4. | Patelarno dugme: izrađeno od UHMWPE
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Mogućnost intraoperativnog prelaska na tipove proteza sa zadnjom stabilizacijom (PS).
Partija 34. Totalna primarna cementna endoproteza kolena, poliaksijalna, sa zadnjom stabilizacijom, tip 6
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS) Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 6 Mogućnost dogradnje tibijalnim stemnim ekstenzijama od 60 i 90 mm kao i tibijalnim dodacima u dve veličine
3. | Insert: Izrađen od UHMWPE polietilena Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta
4. | Patelarno dugme: UHMWPE polietilen, najmanje 6 veličina
Ponuđač je u obavezi da ponudi dobra sa mogućnošću kombinovanja raznih veličina femoralnih i tibijalnih komponenti u skladu sa specifikacijom proizvođača.
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 35. Unikondilarna endoproteza kolena za medijalni kompartment, tip 1
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Unikondilarna–parcijalna proteza kolena sa cementnom fiksacijom Femoralna komponenta: CoCr Veličine: najmanje 5
2. | Tibijalna komponenta: Anatomska leva i desna Materijal: CoCr Veličine: najmanje 5 Visoko polirana artikulišuća površina koja omogućava kretanje tibijalnog inserta
3. | Tibijalni insert: Mobilni, anatomski levi i desni od polietilena nove generacije; najmanje 7 debljina
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 36. Unikondilarna endoproteza kolena za medijalni kompartment, tip 2
Pozicija | Opis
1. | Obavezne karakteristike: Unikondilarna–parcijalna proteza kolena sa cementnom fiksacijom, sa mogućnošću implantacije na oba kondila femura M/L Femoralna komponenta: CoCr Veličine: najmanje 6
2. | Tibijalna komponenta: Fiksna platforma Materijal: CoCr Veličine: najmanje 6
3. | Tibijalni insert: Materijal: UHMWPE Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 6 debljina
Ponuđač se obavezuje da obezbedi pun raspon veličina implantata i kompletan instrumentarijum za svaku operaciju do utroška poslednjeg komada.
Partija 37. Koštani cement bez antibiotika, sa jednim I sa dva antibiotika, sa pratećom opremom za pripremu i mešanje u vakumu
Pozicija | Opis
1. | Sterilni koštani cement bez AB(40 gr), PMMA, obojen, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 2:1, standardno upakovan
2. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom (40 gr), PMMA, obojen,standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 2:1, standardno upakovan
3. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom i klindamicinom(40 gr), PMMA, obojen, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 2:1, standardno upakovan
4. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom (20 gr), PMMA, obojen,standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 2:1, standardno upakovan
5. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom (40 gr), PMMA, obojen, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 2:1, upakovan u zatvoreni sistem za mešanje i aplikovanje u vakumu
6. | Setovi za mešanje i aplikovanje koštanog cementa u vakumu, sterilno pakovani za različite namene (totalni cementni kuk, hibridni kuk i totalno koleno), različite zapremine (20-120 gr), za primarne i revizione procedure.
7. | Baterijski i električni setovi za ispiranje kosti pod pritiskom, sa različitim nastavcima za kuk i koleno, sterilno pakovano, za jednokratnu upotrebu. Sistem treba da omogući istovremeno dovođenje tečnosti za ispiranje i usisavanje iskorišćene tečnosti.
Partija 38. Koštani cement bez antibiotika, sa jednim i sa dva antibiotika
Pozicija | Opis
1. | Sterilni koštani cement bez AB(40 gr), PMMA, sa niskom temperaturom polimerizacije, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 3:1,standardno upakovan
2. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom(40 gr), PMMA, sa niskom temperaturom polimerizacije, opciono obojen, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 3:1, standardno upakovan
3. | Sterilni koštani cement sa gentamicinom i vankomicinom(40 gr), PMMA, sa niskom temperaturom polimerizacije, standardne viskoznosti, odnos praškaste i tečne supstance 3:1,standardno upakovan
Partija 39. Koštani cement bez antibiotika, sa jednim antibiotikom i sa pratećom opremom za mešanje u vakumu
Pozicija | Opis
1. | Sterilni koštani cement (40 gr), sterilisan EO, bez AB, PMMA, visoke i srednje viskoznosti. Vreme stvrdnjavanja cementa srednje viskoznosti 16,5 minuta na temperaturi od 19 stepeni, a cementa visoke viskoznosti 13,5 minuta na temperaturi 19 stepeni. Standardno upakovan
2. | Sterilni koštani cement (40g), sterilisan EO, sa jednim gramom AB (gentamicin), PMMA, visoke i srednje viskoznosti. Vreme stvrdnjavanja cementa srednje viskoznosti 16,5 minuta na temperaturi od 19 stepeni, a cementa visoke viskoznosti 13,5 minuta na temperaturi 19 stepeni. Standardno upakovan
4. | Setovi za mešanje i aplikovanje koštanog cementa u vakumu, za primarne i revizione aloartroplastične procedure kuka i kolena u masi do 120g , sterilno upakovani
Partija 40. Koštani cement bez antibiotika i sa jednim antibiotikom
Pozicija | Opis
1. | Sterilni koštani cement bez AB(40 gr), PMMA, standardne viskoznosti, standardno upakovan
2. | Sterilni koštani cement sa jednim AB (40 gr), PMMA, standardne viskoznosti, standardno upakovan